**唐山市人民医院市场调研询价邀请函**

**致：各供应商**

医院今年拟采购微生物质谱仪（详见项目概况），现进行市场调研，并向贵公司征询报价。如有意向，请依据以下项目概况为基础，准备以下材料，将扫描件电子版于**2023年10月8日前**发送至指定邮箱。另将纸质材料寄或送至：河北省唐山市路南区胜利路65号唐山市人民医院设备科，张静，15383056308。

1. **公司营业执照、医疗器械经营许可证、医疗器械注册证（如有）各一份（盖章复印件）**
2. **业务人员授权书原件；调研询价报价单原件（见附件1，填全盖章）；产品技术调研问卷原件（见附件2，首页盖章、整份盖骑缝章）**

联系电话：0315-2861591

2023年10月7日

**项目概况：**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 数量 | 备注 |
| 1 | 微生物质谱仪 | 1 |  |

1. **主要基础要求**

**★1. 桌面台式系统，注册证适用范围包含细菌与真菌的鉴定。**

**★2、激光器：采用氮气激光器，激光频率1-60Hz可调，激光寿命≥1.0亿次轰击次数。**

**3、配备负离子硬件模块**

**★4、真空泵为内置无油型、无需添加泵油。**

**5、数据库基本要求：**

**★1）具备自主品牌离线的单机版临床微生物菌种数据库，不采用云端库，终身免费提供数据库升级，要求提供生产厂家的数据库自主知识产权证明文件及免费 升级承诺书；**

**★2）数据库临床库菌种数≥2000种；提供生产厂家的实际菌种数证明材料。**

**★5、使用期限≥10年**

**★6保修期≥6年**

**以上加注“★”号参数为重要参数要求，需提供明确的说明是否满足该参数，并提供相关证明材料。**

1. **基本技术要求**
2. 质量分析器：直线形飞行管，飞行时间管带智能温度补偿功能。
3. 激光器：采用氮气激光器，激光频率可调。
4. 配备负离子硬件模块：可用于与疾病相关的磷酸化蛋白的检测、耐药菌分析以及部分疑难菌区分。
5. 软件要求：具备数据采集软件、数据处理软件、微生物数据库的谱图离线分析处理及检索软件；谱图采集和鉴定检索在同一个软件内同步完成。
6. 操作界面：全中文操作界面
7. 配备微生物专家管理软件：可整合培养、药敏及质谱鉴定数据、出具统计分析报告。
8. 具备人工智能算法软件
9. 数据库基本要求：具备离线的单机版临床微生物菌种数据库；具备科研数据库；丝状真菌数据库；特色数据库；.分枝杆菌数据库
10. 配套试剂：取得医疗器械注册证。
11. 软件、数据库终身免费升级到最新版本。

**附件1：**

**调研询价报价单**

**唐山市人民医院：**

在贵单位组织的序号：项目名称项目市场调研询价中，我方具体报价如下：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 推荐设备品牌型号 | 报价（万元）） | 备注 |
| 1 | 微生物质谱仪 |  |  | 1台 |

并承诺：已了解贵单位询价项目情况，报价真实，并依此履行责任和义务。

报价公司（公章）：

公司地址：

联系电话：

联系邮箱：

法定代表人签字或印章：

日期：

**附件2：**

**医疗设备技术调研问卷**

**项目名称：微生物质谱仪**

**推荐的产品品牌及规格型号：**

**推荐的产品标签注明的使用期限： 年**

**设备可提供保修期： 年**

1. **推荐产品配置及技术参数（请详细列举推荐产品相关参数及其在同类产品中优势）：**

**1.**

**2.**

**….**

**二、其它材料（供应商自愿提供）：**

**1.**

**2.**

**….**